## Slide 1: Kvantitativ SPECT: Dosimetri
Johan Blakkisrud
Avdeling for Diagnostisk Fysikk Oslo Universitetssykehus

## Slide 2: En kladd før Siemens brukermøte
Ingen klare figurer
Ingen klar layout
(Nesten) Ingen plan
Test av innhold
(Be gentle)

## Slide 3: Hvem er jeg?
Stipendiat på Oslo Universitetssykehus
Fysiker (egentlig sivilingeniør i Fysikk og Matematikk)
Jobber med dosimetri i forbindelse med en fase ½-studie av 177Lu-lilotomab satetraxetan – en behandling av Non-Hodgkin-lymfom

## Slide 4: Innhold
Kort motivasjon – dosimetri
Kvantitativ SPECT – hva er det?
Nøyaktighet – hvor er vi?
Eksempler fra andres arbeid
Mitt eget arbeid

## Slide 5
«Kvantitativ» – en fin sammenheng mellom telletall og radioaktivitet i (SPECT)-bilder
100 telletall er 5 MBq i dag, i morgen, i Ola, i Per, osv

## Slide 6: Noen ganger bryr vi oss om kvantitet, noen ganger ikke
Viktig
Mindre viktig

## Slide 7: SPECTens tilblivelse
1958: Gamma-kameraet
1963: Første beskrivelse av SPECT
1967: SPECT med roterende stol
1970: Klinisk SPECT med detektorer
i translasjonsbevegelse
1977: SPECT med roterende gamma-kamera
1990: Første SPECT/CT-design
1999: Første kommersielle
SPECT/CT
TODO: Make graphic

## Slide 8: Introduksjon – SPECT-kameraet
TODO: Make own graphic based on outline

## Slide 9
Tomografisk bilde!

## Slide 10: På veien kan mye gå galt
Foton-attenuasjon
Foton-spredning
Partiell volumeffekt
Død-tidskorreksjon
Detektorrespons
++

## Slide 11: Attenuasjon

## Slide 12: Spredte fotoner

## Slide 13: Partiell volumeffekt

## Slide 14: Hvorfor er PET regnet som kvantitativ og SPECT regnet som kvalitativ?
Historiske og praktiske årsaker
  Spredt stråling (var) et større problem (<5 % i tidlig PET, nå 35 – 50 > % for både 3D PET og SPECT)
  PET ble «gjemt bort» i 20 år som forskningsobjekt – kinetikk med arteriell aktivitetskonsentrasjon som input
  Attenueringskorreksjon (var) mer rett frem i PET
  SPECT må korrigeres for et spekter av fotonenergier – PET bryr seg bare om 511 keV

## Slide 15: Dosimetri
Måle avsatt energi i et medium, måles i gray (Gy)
Måle avsatt energi i pasienten
Måle avsatt energi til de ulike delene av pasienten
Måle avsatt energi i hver enkelt voxel
The holy gray
The holy gray

## Slide 16: Motivasjon - dosimetri
Kvantitativ avbildning
(multiple)
Doseberegning
Energiavsetning
I kroppen
Injiserer en mengde aktivitet

## Slide 17: Motivasjon - dosimetri
Kvantitativ avbildning
(multiple)
Doseberegning
Energiavsetning
I kroppen
Injiserer en mengde aktivitet
Oppnådd måldose eller nådd toksisk grense?
Injiserer en ny mengde aktivitet
Injiserer ikke

## Slide 18: Motivasjon - dosimetri
Kvantitativ avbildning
(multiple)
Doseberegning
Energiavsetning
I kroppen
Injiserer en liten mengde aktivitet
Beregning av aktivitet nødvendig for å oppnå ønsket effekt
Injiserer en bestemt mengde aktivitet

## Slide 19
Kvantitativ avbildning
(multiple)

## Slide 20: Hvor nøyaktig?

## Slide 21
99mTc, 111In, 131I – «To summarize… activity can be accurately meassured (+/- 10 %) at least in uniformely attenuating parts of the body… as small as 40 ml»
“…the results should be improved image quality
and, perhaps, quantitative accuracies of about 10 %

## Slide 22
“…quantification based on
a calibration procedure similar to the one used in PET
seems to be feasible within 10% error limits and even below
if a fine-tuning of all acquisition and reconstruction parameters is performed.”””
10 %

## Slide 24: I-131
TODO: Modify table

## Slide 25: Det kommer an på…

## Slide 26: …en hel rekke ting
Nukliden
Organet man vil måle
Protokollavhengig
Måten man kalibrerer bildene på
…
…
…
…

## Slide 27: Uansett
10 %
(Kanskje 5 %)
(Kanskje > 20 % om du ikke tenker deg om)

## Slide 28: Uansett
Verifiser, verifiser, verifiser
Fantom som ligner på pasienten
Aktivitet som ligner på pasienten
Tidkrevende men verdt det (plag din lokale fysiker)
Kalibrer
Test m/ Aktivitet 1
Test m/ Aktivitet 2
Test m/ Aktivitet 3
Test m/ Aktivitet 0

## Slide 29: xSPECT -
Burde jeg linke det mot xSPECT?
99m Tc – fantomeksperiment
Standardisering av kalibrering en fin ting (så lenge man verifiserer)

## Slide 30: Dosimetrianvendelser
SPECT-kameraets store styrke: Et bredt spekter av nuklider
I terapisammenheng:
  131-I thyrodea ++
  90-Y for radioembolisasjon ++
  177-Lu for neuroendokrine tumorer ++
  (166-Ho mikrosfærer)
Alle mer utfordrende enn 99m-Tc

## Slide 31
Er det noe å hente på dosimetri?

## Slide 36
Example of dose response in patient with inoperable metastasized PNET in liver (patient 19). Ezgi Ilan et al. J Nucl Med 2015;56:177-182
Tumor dose–response relationship for patients with PNETs treated with PRRT using 177Lu-DOTATATE, including tumors larger than 2.2 cm (A) and only tumors larger than 4 cm (B). Ezgi Ilan et al. J Nucl Med 2015;56:177-182

## Slide 38
Liten mengde aktivitet
Dosimetri
Begrense 75 cGy til
hele pasienten
Terapi-mengde aktivitet
Dosimetri

## Slide 40: Mitt eget arbeid

## Slide 45
Dosimetri mot toksisitet
(fritt foredrag i morgen)
Axis…

## Slide 46
Er det noe å hente på dosimetri?

## Slide 47
“Dosimetry not only is nice to have and easily performed after treatment with 177 Lu or before treatment of differentiated thyroid
cancer with radioiodine but also is needed for predicting therapy success and optimizing therapeutic applications of radiopharmaceuticals. The disadvantage of an increased need for resources is
easily counterbalanced by the patient-specific information that is
provided by dosimetry for optimizing the treatment of each patient.” – Emphasis mine

## Slide 48: Takk for oppmerksomheten, spørsmål?
johbla@ous-hf.no
Lysbilder
Kontaktinfo